Normas de uso del criostato 1950

A.Normas generales de acceso y reserva

- Sólo las personas autorizadas por Histología y con experiencia previa en estos equipos podrán utilizarlos. Los problemas ocasionados por su mal uso serán responsabilidad del usuario y en última instancia del investigador principal. Estos usuarios tienen la obligación de conocer y acatar las normas de funcionamiento, limpieza y seguridad establecidas por el Servicio

Para utilizarlo por la tarde será necesario pasar una   supervisión previa dentro del horario del Servicio y deben firmar en el cuaderno de registro de usuarios autónomos del criostato.

- Para hacer un uso adecuado de los equipos, los usuarios sin experiencia previa deberán contactar con la responsable del Servicio.

- Sólo se podrán reservar 2 horas por usuario. En el caso de que quede alguna hora libre y con el permiso del personal del Servicio se podrán utilizar más reservándose previamente ( se podrá pedir su anulación si lo solicita algún usuario que no tiene ninguna hora reservada).

- Se controlará el acceso a la sala de instrumentación donde se encuentran los criostatos. Para tener acceso a la misma, se debe pedir la llave en recepción y rellenar el cuaderno correspondiente (usuario, laboratorio, hora de entrada y salida, incidencias). El usuario se hace responsable de cerrar la sala y de la devolución de la llave a recepción tras la finalizar el uso. Se deberá rellenar el cuaderno de registro de control del criostato.

- El material de limpieza y accesorio (etanol, pinceles, cuchillas, OCT, portas) debe ser traído por cada usuario.

- Es obligatorio hacer la reserva. Si no se va a utilizar la reserva, será preciso anularla con al menos 1 hora de antelación y avisar mediante e-mail para al resto de los usuarios. La reserva se realizar vía intranet. Si no hay ninguna reserva se informará a Histología para incluir en una lista y se llamará en cuanto se anule una reserva.

B. Normas del uso del criostato

- Para encender la refrigeración del portamuestras pulsa subsiguientemente la tecla   + del panel de mandos para la refrigeración de la muestra y la tecla ´Llave´ hasta que se enciendan los números de este panel.

-     BLOQUEAR la manivela cada vez que se coloca la muestra o se mueve. Al finalizar el trabajo volver a bloquearla.

- Antes de empezar a cortar recordar desbloquear la manivela y no forzarla estando con el freno.

- NO TOCAR el botón de nieve descongelándose.

- NO CAMBIAR el ángulo del portacuchillas. Recomendado entre la posición 3-5.

- Asegurarse de que el anti-roll esté bien colocado para evitar fricción durante el corte (placa anti-roll sobresale demasiado del filo de la cuchilla) ya que puede dañarse la placa anti-roll. Evitar rallar la placa.

- Para evitar vibraciones que pueden variar el grosor del corte:

-   Apretar bien la manivela para orientar la muestra.

- Colocar suficiente OCT en el portamuestra antes de colocar la muestra Realizar el proceso a temperatura ambiente. Una vez colocada la muestra, introducir en la cámara del criostato.

-    Observar que estén bien apretadas las 2 palancas de sujeción para mover el portacuchillas y la palanca para ajustar la cuchilla.

-   El portacuchillas no debe estar muy fuera (por lo menos a 1cm del borde exterior). Al comenzar a trabajar hay que adelantar el portacuchillas lo máximo posible a la muestra y no al revés ( es decir, no mover el brazo y acercar el brazo con la muestra a la cuchilla sino el portacuchillas a la muestra)

- Al finalizar el trabajo:

- Quitar la cuchilla

- Si se ha quitado la placa anti-roll, volver a colocarla en su sitio.

- Dejar el brazo echado hacia atrás hasta el tope y BLOQUEADO.

- Limpiar con ETANOL 70% (nunca con agua) los restos que hayan podido quedar en las bandejas o dentro de la cámara.

- Asegurase que todas las manivelas de sujeción están apretadas

- Colocar los discos portamuestras en su sitio y limpiar los restos con etanol.

- Dejar cerrada la puerta de vidrio de la cámara del criostato

- Apagar la luz de la cámara.

- Si no hay ningún usuario reservado después de tí, sube la temperatura de la cámara a -15º cuando termines.No la apagues.

- Desconecta la refrigeración del portamuestras (aunque exista una reserva posterior)

-Para apagar la refrigeración del portamuestras pulsa subsiguientemente la tecla   – del panel de mandos para la refrigeración de la muestra y la tecla ´Llave´ hasta que se apaguen los números del panel del portamuestras.

NOTA: Si mantienes pulsada la tecla "Llave" durante más de 5 segundos se bloqueará el equipo. La señal que está bloqueado es que desaparecen los: en medio de los datos de hora/min en el panel del reloj. Para desbloquear se vuelve a mantener apretada la tecla " Llave" durante 5 segundos hasta que vuelven a aparecer los: en el panel del reloj.

- No dejar material sobre las poyatas.

- No apagar nunca el aire acondicionado ni variar la temperatura.

- Cerrar la puerta con llave y devolverla a recepción

-   La responsabilidad última de la pérdida de material o un mal uso del equipo, será del último usuario registrado antes de la incidencia. P.ej. siempre debe haber tres discos portamuestras.  En el caso de problemas con el equipo contactar rápidamente con Histología (histologia@iib.uam.es o al teléfono del Despacho de Histología ext 443865).